## 病床
住院病房_报价清单
序号 | 名称 | 图片 | 规格 | 数量 | 报价 | 材质说明
1 | 手动病床（含床垫） | =DISPIMG("ID_59D9DAFE241A45CEAC3C675EEBEAEB54",1) | 2050*1180*500 | 245 |  | 1. 外形尺寸：2050×1180×500mm（±10mm）（长×宽×床面高） 2. 功能：双手摇二功能病床，背部0～85°可调，腿部0～40°可调 3. 承重：静态承重≥300kg，动态安全承重≥200kg 4. 材质工艺：床架采用优质加厚冷轧方管，表面静电喷塑，防腐防锈、无毛刺 二、核心部件参数 ★ 1. 手摇丝杆系统 高碳钢丝杆，带双向极限过载保护，到位空转防损坏；隐藏式可折叠ABS摇柄，内置钢芯，带防尘护套，升降静音顺滑 2. 床头/床尾板 全新ABS一体吹塑成型，可拆卸、带安全锁止；尾板预留患者信息卡槽，耐撞击、可消毒 3. 床面板 冷轧钢板冲压成型，带透气孔，分体床板（背板+腿板），强度高不易变形 4. 护栏 双侧五/六档铝合金折叠护栏，升起自动锁止，折叠后不突出床沿；间隙符合医用防夹防跌落规范，方便检修更换 5. 脚轮 4只聚氨酯静音万向轮，四轮独立刹车，推行静音防缠绕；轮径≥100mm 6. 配套预留：床架4处隐藏输液架插孔、4个引流袋挂钩 7. 输液架：不锈钢输液杆及置物架：输液杆采用优质不锈钢管制作；网状置物架采用4mm钢筋制作，长度600mm，宽度540mm。 三、配套床垫（整套包含，不单独加价）★ 1. 尺寸匹配病床：约1900×870×60mm 2. 内芯：高密度海绵+椰棕复合（推荐2cm棕+4cm海绵），不易塌陷 3. 外套：防水抗菌PU面料，带全拉链可拆卸，可水洗消毒；阻燃、防霉，提供抗菌检测报告 4. 环保要求：甲醛释放符合医用家具标准
2 | 骨科病床（含床垫） |  | 2050*1180*500 | 50 |  | 规格：2160*960*420/700mm 1、三摇：背部升降，腿部升降和整床高度升降； 2、6档铝合金护栏，易清洁； 3、配置一体阻尼缓冲餐桌板 4、中控轮配置； 5、配置杂物架； 6、配置床垫80mm厚度床垫一张； 7、床头配置拉环锻炼架； 8、床尾配置牵引架。 9、输液架：不锈钢输液杆及置物架：输液杆采用优质不锈钢管制作；网状置物架采用4mm钢筋制作，长度600mm，宽度540mm。
3 | VIP病床 |  | 2050*1180*500 | 9 |  | 1、外形尺寸：≥2180X1050X450-730mm、床面尺寸：≥1950X900mm。 2、通过电动推杆及控制系统可实现体位：背部升降0-70°，腿部升降0-40 °，整床高低升降范围450-730mm。 3、背板采用V型架+双支撑卸力结构。 4、采用静音中控双面脚轮，直径为≥125mm（5寸），通过中控加宽塑料踏板（≥310X120mm）操作四轮刹车和解锁功能，单个脚轮安全动作载荷125kg以上。 5、床框采用主梁30X60X1.5mm的矩形优质碳素结构钢材激光切割成型；框架设计合理，坚固扎实，背部和腿部在升降≥40000次后主梁的变形量≤3mm。 6、床体加强支撑结构设计、提高整床承重力，可以承受4000N的均布载荷不发生功能性损失。 7、CPR复位功能：通过手控器CPR按键使床体各姿态将复位到初始状态。 8、配置急停开关：在突发情况下可通过急停开关迅速停止各项功能操作，确保使用安全。 9、 输液架：不锈钢输液杆及置物架：输液杆采用优质不锈钢管制作；网状置物架采用4mm钢筋制作，长度600mm，宽度540mm。
4 | 移动餐桌 |  | 900*400*750-1140 | 304 |  | 净重≥15kg，防老化，不生锈。 1、餐桌底架采用厚度≥3mm碳钢管，钣金件焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑。 底架配有前后两个防护底罩，四个万向脚轮，环保工程塑料注塑而成。立柱采用优质铝型材，表面阳极氧化处理工艺，外观金属感更显高档，美观大方气动升降装置，自由调节高度(高度可在750mm-1140mm调节)。桌面颜色有深色木纹，浅色木纹。
5 | 床头柜 | =DISPIMG("ID_E0D004A9A5B14C6C8EF26010BA727C6E",1) | 500*500*750 | 304 |  | 材质说明： 1） 整体采用优质ABS材料； 2） 抽屉面板可翻转为小桌板使用，预留杯子及温度计放置凹糟； 3） 开门储物柜；
6 | 陪护沙发 | =DISPIMG("ID_92A2D108DAB74696B93A5E888FCEFBA8",1) | 900*880*930-1980 | 295 |  | ①.沙发内架基材：ENF 级实木多层板，层板或顶板厚度≥25mm，其他部位板材≥16mm，甲醛释放量≤0.025mg/m3；挥发性有机化合物释放量符合 GB/T 44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》规定的Ⅰ级要求（总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.20mg/m³；总醛酮化合物≤0.17mg/m³，乙醛≤0.07mg/m³，苯≤0.002mg/m³，甲苯≤0.10mg/m³，二甲苯≤0.10mg/m³等）。 顶板及侧支撑板≥25mm； ②表面采用医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的规定（涂层厚度>25μm，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度≥50000次，撕裂力≥20N，气味≤3，PH≥3.2，可萃取重金属铅≤90mg/kg，铬≤75mg/kg）。抗菌性符合QB/T 4371-2012，抑菌值≥2，抑菌率≥99%。内衬海绵：采用阻燃 B1 级高密度高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，以二氧化碳为发泡剂。海绵密度≥30kg/m³，回弹率≥35%；符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》相关要求； ③钢制脚架,钢管壁厚≥1.5mm,表面环氧聚酯混合型环保粉末静电喷涂，涂层厚度 60～80μm，哑光饰面，漆膜硬度≥2H，划格法附着力 1 级。承重≥150kg； ④整体产品质量：符合 GB/T 35607《绿色产品评价 家具》的规定，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.10mg/m³，二甲苯≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.30mg/m³。
汇总